Wilkowice, dnia 16.12.2025 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zamawiający – SPZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej, uwzględniając treść przepisu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2024 r., poz. 1320 ze zm.), zwraca się z prośbą o złożenie oferty w celu udzielenia zamówienia na zakup sprzętu rehabilitacyjnego w ramach zadania pn: „Zakup sprzętu medycznego dla SP ZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach – Bystrej”

Kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

- Opis przedmiotu zamówienia:

# Opis funkcjonalno- techniczny sprzętu medycznego

## Poligraf wraz z maskami 2 szt.

Urządzenie diagnostyczne do diagnozy zaburzeń oddychania związanych ze snem do przeprowadzenia badania poligrafii.

Urządzenie umożliwia ciągłą rejestrację do maks.12 kanałów pomiarowych przez co najmniej 15 godzin bez redukcji obfitości danych.

Rejestrowane dane min. :

• Przepływ

• Termistor

• Saturacja SpO2

• Częstotliwość tętna

• Fala tętna

• Pozycja ciała

• Aktywność

• Odgłosy chrapania (zintegrowany mikrofon)

• PAP (Ciśnienie urządzeń terapeutycznych)

• Oświetlenie otoczenia

• Wysiłek oddechowy klatki piersiowej

• Wysiłek oddechowy brzucha

Czujnik rejestrujący ruchy klatki piersiowej oraz brzucha – co najmniej dwa czujniki  -  poduszki ciśnieniowe w pasie brzusznym oraz piersiowym.

Nośnik danych: Wewnętrzna karta SD

Wyjście - port USB do transmisji danych

Zasilacz wtyczkowy z aprobatą medyczną

Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i cyfrowej

Certyfikat MDR poświadczający zgodność systemu zarządzania jakością i/ lub dokumentacji technicznej poligrafu z odpowiednimi wymaganiami rozporządzenia MDR 2017/745 pozwalający na wprowadzenie polisomnografu do obrotu.

Deklaracja zgodności UE wystawiana przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela stanowiąca potwierdzenie, że poligraf - jako wyrób medyczny - spełnia wymagania postawione w rozporządzeniu MDR 2017/745.

Kaniula nosowa z systemem LuerLock w komplecie (200 sztuk)

Maska ustno-nosowa z czterema punktami do regulacji uprzęży, magnetyczne klipsy ułatwiające zakładanie i zdejmowanie maski, silikonowa poduszka, kolanko z szybkozłączką, rozmiar od S do L w komplecie (20 sztuk)

Respirator do diagnostyki i terapii bezdechów

Respirator do wentylacji pacjentów dysponujących własną czynnością oddechową do stosowania stacjonarnie i mobilnie.

Aparat może być używany zarówno z nieinwazyjnymi, jak i z inwazyjnymi dojściami

oddechowymi.

Respirator z wewnętrznym akumulatorem wbudowanym fabrycznie w urządzenie.

Respirator dla pacjentów z niewydolnością oddechową o masie ciała przekraczającej 10 kg

Turbina zapewniająca ciągłe zasilanie respiratora w powietrze zarówno przy zasilaniu sieciowym jak i akumulatorowym

Możliwość zasilania w tlen <15 L/min, <1000 hpa

Zasilanie 100-240 VAC, 50-60 Hz

Wewnętrzny akumulator pozwalający na podtrzymanie czynności respiratora przez czas do min. 10 h podczas zaniku prądu

Dostępne tryby wentylacji: CPAP, S, T, ST, auto-ST, aPCV, PSV, PCV

Częstość oddechów 0-60 bpm

Zakres objętości oddechowej 100-2000 ML

EPAP 4-25 hPa

IPAP 4-30 hPa

Ti 0,2-4 s

Monitor graficzny

- Ciśnienie IPAP

- Frekwencja oddechów

- Pomiar rzeczywistej wdechowej objętości pojedynczego oddechu

Alarmy :

- Alarm zaniku zasilania sieciowego

- Alarm nadmiernego ciśnienia w drogach oddechowych

- Alarm rozłączenia układu

- Możliwość przeglądania zapamiętanych zaistniałych alarmów

Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i cyfrowej

Certyfikat MDR poświadczający zgodność systemu zarządzania jakością i/ lub dokumentacji technicznej respiratora z odpowiednimi wymaganiami rozporządzenia MDR 2017/745 pozwalający na wprowadzenie respiratora do obrotu.

Deklaracja zgodności UE wystawiana przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela stanowiąca potwierdzenie, że respirator - jako wyrób medyczny - spełnia wymagania postawione w rozporządzeniu MDR 2017/745.

Aparat do terapii bezdechu wraz z maskami i obwodami oddechowymi 2 szt.

Urządzenie z trybem (auto)CPAP zapewniające dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych w celach leczenia zaburzeń oddychania związanych ze snem u pacjentów oddychających spontanicznie.

- Urządzenie z zainstalowaną kartą SD

- Możliwość wykonania testu szczelności maski

- Funkcja powolnego startu (od 5 minut do maksymalnie 45 minut), ciśnienie wentylacji (min. 4 hPa)

- Funkcja automatycznego startu (> 0,5 hPa)

- Funkcja ułatwiająca wydech ( min. dwa poziomy ulgi wydechowej).

Zakres ciśnień roboczych CPAP 4 hPa do 20 hPa

Klasa produktu według 93/42/EWG IIa

Waga max 2 kg

Maska ustno-nosowa do terapii bezdechu sennego z czterema punktami do regulacji uprzęży, magnetyczne klipsy ułatwiające zakładanie i zdejmowanie maski, silikonowa poduszka, kolanko z szybkozłączką, rozmiary: M, L (20 szt.)

Obwód oddechowy do aparatu CPAP - Układ jednoramienny, prosty, średnica 22mm, 1,8m  (100 szt.)

Wymagania ogólne:

1. Wszystkie urządzenia muszą być fabrycznie nowe, zgodne z obowiązującymi normami PN-EN oraz posiadać certyfikat CE – normę unijną.

2. Wykonawca zapewni dostawę, montaż, uruchomienie i szkolenie personelu.

3. Minimalny okres gwarancji: 24 miesiące.

4. Dostawa obejmuje transport do siedziby Zamawiającego oraz wniesienie sprzętu.

5. Do urządzeń dołączony zostanie paszport techniczny sprzętu medycznego

6. Potwierdzenie dopuszczenia do użytku szpitalnego

7. Zgodnie z art.100 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2024 poz. 1320 z późn. zm.), sprzęt rehabilitacyjny i jego obsługa powinny być zaprojektowane z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych.

UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający wymaga złożenia oferty na całość przedmiotu zamówienia.

- Termin realizacji zamówienia:

Zamówienie należy zrealizować w terminie: do 5 dni licząc od dnia zawarcia umowy.

- Okres gwarancji i rękojmi za wady na przedmiot zamówienia: 24 miesiące.

- Warunki płatności: zgodnie z wzorem umowy.

- Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej:

- Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:

Wszystkie dokumenty/oświadczenia stanowiące treść oferty składane mogą być:

1) pisemnie pocztą, kurierem lub osobiście.

2) w wersji elektronicznej (podpisane podpisem kwalifikowanym, profilem zaufanym lub

osobistym - zgodnie art. 78 [1] ustawy Kodeks cywilny - Dz. U. 2025 r., poz. 1071 t.j.) na adres email: zam.publiczne@szpital-kolejowy.com

Informacje udzielane Wykonawcom, zapytania, wnioski itp. mogą zostać przesłane na adres email: zam.publiczne@szpital-kolejowy.com

- Termin związania ofertą: 30 dni liczonych od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

- Opis sposobu przygotowywania ofert:

Ofertę należy złożyć w formie:

a) pisemnej, wszystkie dokumenty muszą być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Wszelkie poprawki, skreślenia w treści oferty należy zaparafować. Dokumenty winny być złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność 
z oryginałem. Ofertę należy złożyć w zamkniętej i opisanej kopercie „Oferta na zakup sprzętu medycznego pn: „Zakup sprzętu medycznego dla SP ZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach – Bystrej”

b) elektronicznej (oferta opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z art. 78 [1] kodeksu cywilnego), jak również w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Wszystkie dokumenty muszą być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy (kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub osobisty). Ofertę w wersji elektronicznej (plik tekstowy) należy przesłać na adres email: zam.publiczne@szpital-kolejowy.com.

Oferta winna być zabezpieczona hasłem - Zamawiający zaleca zaszyfrowanie plików w formacie ZIP-7 (hasło Oferent przekaże Zamawiającemu po upływie terminu składania ofert za pomocą wiadomości email - nie później jednak niż do godziny po terminie składania ofert). W przypadku wcześniejszego przekazania Zamawiającemu hasła za pomocą wiadomości email tub braku zabezpieczenia pliku/plików hasłem, Oferent nie będzie wnosił jakichkolwiek zarzutów i roszczeń w przypadku wcześniejszego zapoznania się z ofertą przez Zamawiającego.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Dyrektora SPZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej do dnia 19.12.2025 r. do godz. 10:00.

- Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający przyjął następujące kryteria – przypisując im odpowiednio wagę procentową:

- cena ofertowa   - 100 %

- Cena oferty -  najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu

UWAGA:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania wszczętego w oparciu o Zapytanie ofertowe i zakończenia postępowania bez podawania przyczyn. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków postępowania wszczętego w oparciu o Zapytanie ofertowe bez podawania przyczyn.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 
O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:

- ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

- złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert.

Oferentom/Wykonawcom nie przysługuje wynagrodzenie/zwrot kosztów w związku z udziałem w postępowaniu.

Dokumenty jakie należy dołączyć do oferty:

- Formularz ofertowy – wg załącznika nr 1 do niniejszego zaproszenia

- Formularz cenowy – wg załącznika nr 1A do niniejszego zaproszenia

- Zaparafowany projekt umowy - wg załącznika nr 2 do niniejszego zaproszenia

- Podpisaną klauzulę informacyjną – Załącznik nr 3

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

Załączniki:

- Załącznik nr 1 do zaproszenia - Formularz ofertowy

- Załącznik nr 1A do zaproszenia – Formularz cenowy

- Załącznik nr 2 do zaproszenia - Projekt umowy

- Załącznik nr 3 do zaproszenia - Klauzula informacyjna